附件：

天平、便携式抽滤器、磁力搅拌器设备采购要求

一、十万分之一天平主要技术参数：

1、称重能力：≥95g

2、可读性：≤0.01mg

3、重复性（负载为5%时）≤0.015mg

4、重复性（满量程）≤0.02mg

5、线性≤0.05mg

6、尺 寸(宽x深x高)：≤219x341x357

7、isoCAL（内部校准与调整）功能，充分确保获得准确的称量结果，极佳的准确度并且操作方便，采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。确保操作符合(SOP)要求，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围（彩页或者图片佐证）。

8、LED 全触摸屏操作，方便快捷、读数清晰。

9、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级（彩页或者图片佐证）。

10、具有分析天平式防风罩的称量室，防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差。电子天平底部有一个开孔，供称量天平下方的物体吊钩称量使用。吊钩称量时，也应具有分析天平式防风罩的称量室。

11、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果（彩页或者图片佐证）。

12、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

13、可靠性有保证，配备自测试功能 。

14、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置（彩页或者图片佐证）。

15、配置：主机、防尘罩、说明书。

16、电子天平底部有一个开孔，供称量天平下方的物体吊钩称量使用。吊钩称量时，也应具有分析天平式防风罩的称量室。

#### 二、便携式抽滤器主要参数：

#### 1、整机重量（含自带电池）：小于5.5kg；

2、整机体积小于0.02立方米；

3、一体化设计：抽滤头、集液瓶和主机为一个整体，易于携带；

4、抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子，符合国家标准及作业指导书要求；

5、抽滤速度快：按照操作规程，200ml样品在2分钟内抽滤完成；

6、自带锂电池：电池续航时间不小余20h；

7、操作简单，具备自动泄压功能。

8、滤膜孔径0.45um，100mm

9、配置：主机1个 ，集液瓶10个，滤膜，50张/盒，1盒；便携箱1个。

#### 磁力搅拌器主要参数：

1、主要功能：

（1）采用大功率直流无刷电机驱动旋转磁场，转速高，噪音小，搅拌量大。

（2）转速实时数字显示，外加旋钮按键，操作简单方便。

（3）运行功能：搅拌过程可定时、计时。

（4）自我诊断功能：当设备出现故障时，显示故障信息，方便判断故障点。

（5）24V直流电源供电，内部无高压，安全性高。

2、具体参数：

2.1搅拌点位数目：1

2.2最大搅拌量(H2O)：5L

2.3转速范围：100 - 2000 (RPM)

2.4设置速度精度：10(RPM)

2.5搅拌子长度：20 - 80mm

2.6转速控制：旋钮

2.7搅拌方向：顺时针，逆时针均可设置

2.8显示类型：LED数码管

2.9工作盘材质：不锈钢+硅胶防滑垫

2.10工作盘外形尺寸：180 × 180mm

2.11整机尺寸：180×290×67(WxDxH:mm)

2.12整机重量：2500g

2.13允许环境温度：5 - 40℃

2.14允许相对湿度：80%

2.15电机输出功率：15(W)

2.16 DIN EN 60529保护方式：IP42

2.17直流电压：24 (V=)

2.18电流消耗：800(mA)

2.19定时功能：有