附件：

福州市闽侯环境监测站

2025年实验室项目采购清单及技术要求

一、拟采购项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 2000*1000*2350 | 台 | 1 |  |
| 2 | 实验台 | 1850*750*850 | 张 | 1 |  |
| 3 | 转角台 | 1000 *1000*850 | 张 | 2 |  |
| 4 | 实验台 | 1460*750*850 | 张 | 1 |  |
| 5 | 实验台 | 1800*750*850 | 张 | 1 |  |
| 6 | 药品柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |  |
| 7 | 桌上型通风柜 | 1200*800*1500 | 台 | 1 |  |
| 8 | 通风系统 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 排风装置 |  | 套 | 2 |  |
| 10 | 气体泄露报警装置 |  | 套 | 2 |  |

二、拟采购项目技术要求

（一）通风柜

全钢结构，钢制柜体，配日光灯一套，插座4个，模具开发连接件，表面静电喷涂。

台面采用≥12.7mm实芯理化板，边缘双层加厚。台面经第三方检测机构检测需要同时满足以下技术要求：化学性能经检测，能耐包含硫酸 98%，硝酸 65%，磷酸 85%，盐酸 37%，氢氧化钠40%等多种试剂；环保性能经检测，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB 18584-2001国家有害物质限量标准； 防潮及抗渗性经检测，表面吸收性能为＞300mm，含水率≤1.5%，防潮性能测试结果为：试样表面无鼓泡、剥落等破坏现象,抗渗性检测结果为：无水斑；以上参数须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。

柜体：采用厚≥1.0mm冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面防静电粉沫喷涂，最后经高温烘烤制作而成，要求抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。

内衬及导流系统：导流板为三段可拆式结构、根据实验需求还可以对其中第二块导流板的位置进行调整，同时导流板可以方便拆卸进行清洗.导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

视窗：采用5mm钢化玻璃，透明度高，安全性高。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，有效解决传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤750mm中的任何位置。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。

（二）实验台、转角台

台面：台面采用≥12.7mm实芯理化板，边缘双层加厚。

柜体：采用厚≥1.0mm冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面防静电粉沫喷涂，最后经高温烘烤制作而成，要求抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。

铰链：采用优质静音铰链，精细美观、耐潮防锈的外观结构。弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

导轨：采用静音型导轨，模具成型,表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂,耐腐蚀。

地脚：地脚固定件专业模具制作，采用ABS材质，可根据室内地坪适当调整柜体高度。配套水龙头：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。高密度PP/ABS开关旋钮，人体工学设计，手感舒适，并配有可360°旋转鹅颈管。

配套水槽：材质：所有PP制品均采用高品质新料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。水槽底部排水顺畅，无积水困扰。

钢制线盒：表面环氧树脂粉末喷涂，配置五孔插座，含所需配套电线等材料；

（三）药品柜

柜体、柜门采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。结构稳定，不变形。上柜门板可设观察窗，观察窗材质为5mm钢化玻璃，下柜体门板不透明，内侧设有防撞胶垫。层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。

拉手：铝合金一字型暗拉手；

合页/铰链：304不锈钢，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。

高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。

（四）桌上型通风柜

台面：台面采用≥12.7mm实芯理化板，边缘双层加厚。

柜体：采用厚1.0mm优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压防静电粉沫喷涂，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。

内衬：采用5mm厚抗倍特板。

安全视窗：采用不低于5mm厚钢化防爆玻璃，根据实验要求可垂直升降，任意高度停留。

电气：LED照明灯；

（五）通风系统

通风柜及桌上型通风柜配套对接通风系统，该通风系统配置一套智慧融合控制台或智慧能耗采集器或物联电控终端，该设备具备以下要求：

1、智能插座输出口：8路防脱落新国标五孔插座；旁路输出非智能插座：1路防脱落新国标五孔插座；输入电能数据采集、可设定延时开关机时间、每个端口带智能保护功能；8路智能插座输出口每路独立无线（遥控）控制开关，集成电源时序功能，支持全开全关功能；8路智能插座独立采集输出电流、电压及功率等用电数据；整机输出功率≥3.5KW。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

2、8个智能插座端口阈值联动管理：电压、电流、功率阈值触发联动空调、智能断路器、智能照明控制系统的启停功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

4、可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制；（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

5、设备带有≥1.5寸 OLED 显示屏，可显示工作状态，包括功率、电压、电流、温度湿度等状态作出显示，输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示查询情况。（提供样机现场演示此项功能）

6、端口固定集成要求：最新国标 220V 10A 防脱落智能电源输出≥9个(输出插座口≥8 路，旁路输出插座 ≥1 路)；千兆 RJ45 网络接口≥8 个、RJ45 类型的 485 接口≥1 个、RJ45 管理口≥1 个、SFP插槽≥1个、TYPE-C接口≥1个、物联网I/O≥2个等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19 英寸1U机架式安装。（提供样机现场演示此项功能）

（六）排风装置

排风方式：直排通风系统。要求：定时排风。

（七）气体泄露报警装置

技术要求：

当空气中含有被测气体或液体挥发时，探测器即产生与空气中被测气体浓度成正比的电信号，该信号传给控制器，控制器经处理后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声、光报警信号并输出有关控制信号、启动相应控制装置，从而避免重大事故的发生。